## 目录
附表3 上饶市人民医院体外膜肺氧合机等一批医疗设备询价目录
序号 | 医疗设备名称 | 数量 | 功能要求/基本参数
1 | 体外膜肺氧合机（ECMO） | 1 | 1、主要用途: 部分替代患者心、肺功能，降低患者死亡率。 2、主要性能指标： 1）ECMO主机； 2）离心泵控制系统； 3）血液温度控制系统； 4）血样饱和度与红细胞容量测定系统； 5）自动凝血时间测定仪； 6）系统架车机附件； 7）皮管钳； 8）配件：空氧混合器、气瓶支架、可旋转支架、固定支架、紧急手摇炳。
2 | 持续血液净化系统 | 2 | 1、主要用途: 持续肾脏替代治疗，治疗急性肾功能损害（AKI），维持容量及内环境稳定，血液净化、血液透析、血液灌流用。 2、主要性能指标： 1）监测指标：血钾、钙、血肌酐、BNP等； 2）操作指标：治疗剂量、血流速、超滤率、置换液及透析液泵速； 3）可选择CRRT治疗方式：CVVH/CVVHD/CVVHDF/SCUF/HP/TPE； 4）配件：一次性使用血液透析滤过器、血液透析管及附件。
3 | 气腹机 | 2 | 用于普外、妇科、产科、心胸、泌尿外科等腹腔镜手术。
4 | LED子母无影灯 | 9 | 1、光学系统：采用LED冷光技术; 2、配备每个手术灯中置操作手柄和灯盘，中置手柄可耐受高温高压消毒; 3、最大光照强度≥160,000LUX; 4、灯盘直径≥600mm; 5、光斑直径不大于195～300mm; 6、灯泡寿命≥60000小时; 7、无影灯平衡臂进口弹簧臂，关节灵活度大，稳定性好，定位准确; 8、符合层流手术室感控要求，符合手术室层流指数认证要求。
5 | LED子母无影灯（加显示器悬挂支臂） | 9 | 1、光学系统：采用LED冷光技术; 2、配备每个手术灯中置操作手柄和灯盘，中置手柄可耐受高温高压消毒; 3、最大光照强度≥160,000LUX; 4、灯盘直径≥600mm; 5、光斑直径不大于195～300mm; 6、灯泡寿命≥60000小时； 7、无影灯平衡臂进口弹簧臂，关节灵活度大，稳定性好，定位准确； 8、符合层流手术室感控要求，符合手术室层流指数认证要求； 9、配第三臂显示器悬挂支臂，可悬挂26寸或以上尺寸显示屏，显示器挂臂能独立旋转，避免碰撞，缠绕和旋转角度限制问题，显示屏定位方便医生从不同角度和方向观看，保证医生手术舒适度。
6 | LED子母手术无影灯（加显示器悬挂支臂、加中置摄像系统） | 7 | 1、采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光； 2、手术灯弹簧臂采用进口弹簧臂，调节轻便不漂移； 3、灯头为圆形超薄设计，符合层流手术室感控要求，符合手术室层流指数认证要求； 4、灯盘一体成型操作扶手，便于非洁净区人员移动手术灯位置的同时，医护人员清洁时不会留残留污染，影响洁净消毒效果； 5、备色温可调功能，可调范围至少满足3800K-5000K； 6、母灯中心照度≥160,000LUX，子灯中心照度≥120,000LUX； 7、照明深度≥1200mm； 8、配第三臂显示器悬挂支臂，可悬挂26寸或以上尺寸显示屏，显示器挂臂能独立旋转，避免碰撞，缠绕和旋转角度限制问题，显示屏定位方便医生从不同角度和方向观看，保证医生手术舒适度； 9、配数字高清中置摄像系统(1080P像素摄像头)
7 | 电动双臂麻醉吊塔（高端） | 7 | 1、吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统； 2、所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生； 3、所有吊塔均须配有良好的机械刹车/气刹车系统； 4、吊塔内部采用气电分离式设计，以保证使用安全； 6、所有气管为原装进口医用气体管路； 7、吊塔电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A； 8、抽屉采用按压式弹出和吸合方式，方便医护人员操； 9、吊柱式，气电箱长度≥800mm ； 10、气电箱旋转角度≥340°； 11、配单臂，旋转半径总长≥750mm； 12、承载重量≥220Kg，最大承重符合四倍承载要求； 13、升降距离≥400mm，吊塔升降过程中不会因电动动作引起吊塔气电箱位移变化； 14、气体终端：氧气、空气、负压、笑气各2各，麻醉废气1个、网口4个、电源插座8个、托盘2个、抽屉1个（需要挂麻醉机的挂架不提供托盘、抽屉各1个）、监护仪挂机组件两套，手麻系统电脑显示屏固定件一套。
8 | 电动单臂麻醉吊塔 | 5 | 1、双臂最大旋转半径≥1500mm，具备电动升降功能，升降高度范围≥500毫米； 2、 具备机械、气动双重刹车； 3、吊柱长度≥1000mm； 4、最大净载重量≥270kg，可悬挂麻醉机，麻醉机挂架具备保护装置，防止麻醉机从吊塔意外掉落； 5、吊柱配备缆线管理系统，通过将管路和管线存放于密闭的缆线槽中可减少清洗和消毒的次数，减少意外断接的风险； 6、单臂配置气体终端：氧气、空气、负压、笑气各2各，麻醉废气1个、网口4个、电源插座8个、托盘2个、抽屉1个（需要挂麻醉机的挂架不提供托盘、抽屉各1个）、监护仪挂机组件两套，手麻系统电脑显示屏固定件一套。
9 | 电动双臂麻醉吊塔 | 13 | 1、吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统； 2、所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生； 3、所有吊塔均须配有良好的机械刹车/气刹车系统； 4、吊塔内部采用气电分离式设计，以保证使用安全； 5、所有气管为原装进口医用气体管路。 6、吊塔电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A。 7、抽屉采用按压式弹出和吸合方式，方便医护人员操 8、吊柱式，气电箱长度≥800mm ； 9、气电箱旋转角度≥340°； 10、配双臂，旋转半径总长≥1500mm； 11、承载重量≥220Kg，最大承重符合四倍承载要求； 12、升降距离≥400mm，吊塔升降过程中不会因电动动作引起吊塔气电箱位移变化； 13、单臂配置气体终端：氧气、空气、负压、笑气各2个，麻醉废气1个、网口4个、电源插座8个、托盘2个、抽屉1个（需要挂麻醉机的挂架不提供托盘、抽屉各1个）、监护仪挂机组件两套，手麻系统电脑显示屏固定件一套。
10 | 电动双臂腔镜吊塔（高端） | 3 | 1、具备电动或气动刹车； 2、要求双臂最大旋转半径≥1500mm， 具备电动升降功能，升降高度范围≥500mm； 3、吊柱式结构，吊柱安装气体、电源、数据通信等接口； 4、吊塔旋转角度≥330度； 5、承载重量≥220kg。最大承重符合四倍承载要求； 6、吊柱具备缆线管理功能，通过将管路和管线存放于密闭的缆线槽，减少意外断接的风险； 7、单臂气体终端：氧气，负压、二氧化碳各2个，氩气、氮气各1个，均采用德式标准终端，托盘4个，抽屉1个； 8、电源插座10个，有网络接口4个、视频接口2个。
11 | 双臂腔镜吊塔 | 7 | 1、机械吊塔； 2、要求双臂最大旋转半径≥1500mm； 3、吊柱式结构，气电箱长度≥800mm，吊柱安装气体、电源、数据通信等接口； 4、吊塔旋转角度≥330度； 5、承载重量≥220kg。最大承重符合四倍承载要求； 6、吊柱具备缆线管理功能，通过将管路和管线存放于密闭的缆线槽，减少意外断接的风险； 7、单臂气体终端：氧气，负压、二氧化碳各2个，氩气、氮气各1个，均采用德式标准终端，托盘4个，抽屉1个； 8、电源插座10个，有网络接口4个、视频接口2个。
12 | 双臂外科吊塔（高端） | 4 | 1、双臂最大旋转半径≥1500毫米，具备快速电动升降功能，升降高度范围≥500mm，用时≤10s； 2、吊柱长度≥1000毫米； 3、吊塔旋转角度≥330度； 4、气体终端：氧气、负压、氩气、氮气、二氧化碳各2个； 5、网口4个； 6、电源插座8个； 7、托盘3个、抽屉1个。
13 | 双臂外科吊塔 | 5 | 1、吊柱式，竖式气电箱长度≥800mm； 2、气电箱旋转角度≥340°； 3、吊臂长度旋转半径总长≥750mm，双臂旋转半径总长≥1500mm（具体长度根据医院现场实际定制）； 4、附件配置： 标准气体插座（氧气、空气、负压各2个），并包含所有插头、电源插座8个、网络接口 1个、等电位住2个；  3层设备托盘，其中一个带抽屉，托盘为纯平橘纹无内陷设计，不纳垢便于清洁，带标准附件导轨，尺寸≥430X480mm。
14 | 双臂体外循环塔（高端） | 3 | 1、吊头式箱体，气电插座等终端在箱体上横向排列，非竖向上下排列，在使用低流量吸氧和负压吸引装置时不会遮挡其他终端； 2、双臂最大旋转半径≥1500毫米，具备气动升降功能，升降高度范围≥500mm； 3、缆线管理盒2个，电源插座和线缆提供内部存储空间； 4、附件配置： 标准气体插座（氧气、空气、负压、二氧化碳各1个），并包含所有插头、电源插座8个、网络接口 1个、等电位柱子2个。
15 | 独立显示器悬挂支臂（高端） | 4 | 独立显示器悬挂支臂，配进口弹簧臂，可悬挂26寸或以上尺寸显示屏，显示器挂臂能独立旋转，避免碰撞，缠绕和旋转角度限制问题，显示屏定位方便医生从不同角度和方向观看，保证医生手术舒适度。
16 | 医用吊塔 | 28 | 1、主体材料为高强度铝合金，加工级别达到T6，确保产品不变形； 2、气体终端要求：氧气、空气、负压各2个；电源：8个；网络接口：4个；单座单臂：三层托盘、6个抽屉。