双镜联合手术视频影像系统技术参数

1.超高清2D系统          1套

1.1、像素1920*1080, 3晶片光学镜摄像头, 逐行扫描，16:9。

1.2、每CCD有效像素≥80万。

1.3、摄像头可实现光学变焦，变焦范围≥2.0倍。

1.4、具有防溢红功能，出血时图像亮度不下降，保持较真的色彩还原度。

1.5、组织边界强化功能，有明确的功能菜单，并可自由选择开或关。

1.6、具有组织电子染色功能。

1.7、单屏双镜联合功能：一套主机，一个屏幕的实现双镜联合。

1.8、主机具备SDI接口，且传送速率需达到3G-SDI

1.9、图形化菜单设计：图形菜单，方便调控各大功能。

1.10、术野画面180°翻转功能。

1.11、中央集控功能：具备中央集控接口，可进行集总控制并可实现与一体化手术室无缝连接。

1.12、输出端口：DVI-D数字端口≥2个。

1.13、摄像头和摄像主机，医用设备电气安全认证。

2、全高清内置图文工作站           1台

内置或外配：摄像主机有USB接口，可外接U盘、移动硬盘即可实现1080p高清图片、录像的刻录。

3、氙灯冷光源          1台

3.1、灯泡≥300W。

3.2、使用寿命≥500小时（500小时内保修）。

3.3、色温≥6000K。

3.4、电气安全认证。

4、高清2D监视器        1套

4.1、高清医用监视器。

4.2、尺寸≥27寸。

4.3、最高像素≥1920*1080。

4.4、信号输入方式；DVI数字信，BNC；S-VIDEO；Y/C；RGB。

5、气腹机     	 1台

5.1、最大流速 ≥40L/分。

5.2、自动检测控制，压力显示：动态显示和实时显示。

5.3、具有声、光、电报警功能。

5.4、流量显示：动态显示和实时显示。

5.5、流量控制：0－40升/分钟，调节精度为1mmHg，压力控制：0-40mmHg。

5.6、供气模式：高压模式和低压模式，具有过压保护功能。

6、腹腔镜        1根

6.1、30°超广角。

6.2、柱状晶体镜、可高温高压消毒。

7.联合手术视频影像系统         1套

7.1、双路分辨率均需达到1920*1080P

7.2、视野范围≥80°

7.3、最大景深≥100mm

7.4、免调焦设计，全部景深范围画面均能清晰呈现

7.5、摄像头重量≤600g，若摄像头重量大于1000g需配备本品牌的专用电动支撑臂

7.6、镜头具有防雾功能

7.7、镜头可预真空高温高压灭菌

7.8、主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面同屏对比显示

7.9、暗区自动补亮功能，有明确的功能菜单，并可自由选择开或关

7.10、组织边界强化功能

7.11、具有电子染色功能

7.12、术野画面≥5级亮度可调，以适应不同手术需求

7.13、术野画面≥5级电子变焦功能

7.14、智能图形化菜单设计，且菜单可编辑

7.15、术野画面可实现180°翻转。

7.16、通过摄像头可一键切换≥2种图像模式。

7.17、通过摄像头、键盘多种方式控制录像、拍照

7.18、摄像头可设置5种以上的快捷键

7.19、具3G-SDI数字端口≥1个

7.20、DVI接口≥2个

7.21、主机和摄像头的医用设备电气安全认证，均需达到CF-1类

7.22、主机软件系统可以实现定期更新升级

7.23、摄像主机有≥4个USB接口，插U盘、移动硬盘即可实现1080p高清图片、1080P录像的刻录，且全程可通过摄像头，由术者自有控制。

8. 医用数据工作站           1台

8.1、支持全高清1080P分辨率的高清静动态影像记录以及立体信号的刻录。

8.2、可以输入病人信息，可以进行数据存储，防止病人资料不符

8.3、具有数据自动保护功能，防止掉电、储存媒介故障导致的数据丢失

8.4、可以和医院数字信息系统无缝连接，即可以直接从医院服务器上调用或存储数字格式资料

8.5、可以使用键盘鼠标对系统进行控制，且可触屏操作

8.6、影像输入输出端口需至少具有DVI-D、S-video、RGBHV、Comp、VGA

8.7、可以从数据库中选择手术的器械种类和名称，并记录在文件和病历报告中

8.8、可以选择解剖区域，内容记录在系统自动生成的文件及病历报告中

9.高端医用显视器     	 1套

9.1、a-Si TFT 主动式矩阵LED液晶屏

9.2、尺寸≥32寸

9.3	、最高像素≥1920*1080，16:9

9.4	、信号输入方式；DVI-D等