超高清宫腔镜技术参数

1.超高清摄像系统          1套

1.1、像素1920*1080,逐行扫描，16:9

1.2、CCD有效像素≥80万

1.3、摄像头具有光学变焦功能，变焦范围≥2倍

1.4、具有防溢红功能

1.5	、摄像头按键可设定快捷菜单，如录像、拍照、白平衡等，可同时定义功能数量≥4个

1.6、可连接≥6种高清三晶片摄像头，包含全高清显微镜摄像头

1.7、可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示

1.8、智能图形化菜单设计，且菜单可编辑

1.9、兼容多种内外科电子镜

1.10、具备中央集控接口，可进行集总控制，通过摄像头操控手术设备，并可实现与一体化手术室无缝连接

1.11、主机具有3G-SDI及DVI数字端口

1.12、单机双镜联合功能：一套主机，一个屏幕的实现双镜

1.13、组织边界强化功能

1.14、具有电子染色功能

1.15、摄像头和摄像主机，医用设备电气安全认证

2. 超高清图文工作站       1台

内置或外配：摄像主机有USB接口、可外接U盘、移动硬盘即可实现1080p高清图片、1080P录像的刻录

3. 氙灯冷光源       1台

3.1	、灯泡≥300W

3.2	、使用寿命≥500小时（500小时内保修）

3.3	、色温≥6000K

3.4	、电气认证

3.5	、纤维导光束长度≥250cm

4. 高清监视器      2套

4.1	、高清医用监视器

4.2	、尺寸≥27寸

4.3	、最高像素≥1920*1080

4.4	、信号输入方式；DVI数字信，BNC；S-VIDEO；Y/C；RGB

5. 气腹机          1台

5.1	、最大流速 ≥40L/分

5.2	、气腹压力控制功能

5.3	、自动检测控制，压力显示：动态显示和实时显示

5.4	、具有声、光、电报警功能

5.5	、流量显示：动态显示和实时显示

5.6	、调节精度为≤1mmHg，压力控制：0-40mmHg

5.7	、供气模式：高压模式和低压模式，具有过压保护功能

6、腹腔镜镜头       1根

6.1	、柱状晶体镜，可高温高压消毒

6.2	、30度超广角

7、宫腔等离子电切镜       一套

7.1、电切内窥镜        1根

7.2、电切镜鞘          1套

7.3	、鞘芯              1根

7.4	、电切镜工作手件    1套

7.5	、电切环            2根

7.6、电凝电极           2根

7.7、电凝电极           2根

- 7.8、电切镜用导线       1根