血滤机技术参数

1、机器屏幕≥12英寸彩色液晶触摸显示屏，中文操作系统，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析、血液透析滤过、血液滤过、单纯超滤等治疗。血路管、原液配方全开放。

2、透析液流量：300～800ml/min,连续可调。

3、透析液温度控制范围：33°C～40°C。

4、透析液导电率监测范围：12.8～15.7ms/cm。

5、压力监测：

5.1、动脉压监测范围： -400～+400 mmHg,  精度：±10 mmHg。

5.2、静脉压监测范围： -50～+380 mmHg,  精度：±10 mmHg。

6、跨膜压监测范围： -100mmHg～+600mmHg,  精度：±20 mmHg。

7、血泵流量：50～600ml/min 可调。

8、肝素注射.0，1～10ml/h ，肝素泵有自动注入和追加功能，肝素泵支持10ml 、20ml 、30ml 注射器规格。

9、具有漏血检测与报警功能，≤0.35ml/min（红细胞比容HCT＝32%）。

10、超滤率0,100～4000ml/h，超滤泵误差≤1%。

11、超滤曲线：具备多种超滤曲线，满足个性化透析。

12、具有钠离子曲线、肝素曲线、透析液温度曲线、碳酸盐曲线、透析液流量曲线等功能，提供个性化透析方案。

13、具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量。

14、配有透析液过滤器，具有双极内毒素过滤功能，可过滤透析液，在线生成置换液。每支透析液过滤器至少可使用150人次/900小时。

15、标配血压计监测模块，有实时自动血压监测与报警功能。

16、标配透析充分性功能：具有透析充分性 (Kt/v)值评估功能。

17、可保存治疗方案与治疗结果。

18、 可配数据输出装置(数据直接输出或数据输出接口),能与透析数据管理软件相连。

19、置换液流量范围：20～400ml/min。

20、具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断。

21、具有加压血路管通透性和密闭自检功能。

22、机器使用寿命≥10年或≥30000小时。

23、后备电池：标配内置电池，保证机器停电后使用≥15分钟，并且不丢失数据；同时压监测，漏血和气泡检测正常工作。