体外膜肺氧合设备技术参数

一、适用范围：手术室，新导管室，急诊室，ICU，适用于成人等高危病人抢救。可进行长时间的体外循环，或救治需进行心肺辅助的高危病人

二、功能和技术参数及配置：

1、离心泵主机：（内含内置备用电池、气泡监测装置、流量监测装置、压力监测装置）：

1.1离心泵重量轻，方便携带

1.2电源可持续≥90分钟

1.3模式选择：转速模式

1.4离心泵驱动装置：1台

2.驱动器具备流量监测和气泡监测传感器，可以实时流量和气泡监测。

2.1转速范围：不低于0～5000 RPM区间

2.2转速误差：≤±20RPM

2.3流量范围：0～10LPM

2.4流量精度：±0.5L/min

3.空氧混合器：要求适用于各类型膜式氧合器；能精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，进行氧气的匹配供给；FIO2：21%-100%。

4.变温水箱：符合临床实际需求

5.监测：

5.1驱动器可以实时流量、气泡、压力监测。

5.2具有电子显示屏，可以监测相关的压力值及温度，掌握病人动态

产品配置清单

| 序号 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示面板 | 1 |
| 2 | 主机 | 1 |
| 3 | 泵驱动 | 1 |
| 4 | 备用泵驱动 | 1 |
| 5 | 电池 | 1 |
| 6 | 备用电池 | 1 |
| 7 | 传感器电缆线 | 1 |
| 8 | 流量传感器 | 1 |
| 9 | 温度传感器 | 2 |
| 10 | 适配器 | 1 |
| 11 | 国标电源线 | 1 |
| 12 | 架车 | 1 |
| 13 | 医用物理升温仪 | 1 |
| 14 | 升温仪连接管路 | 1 |
| 15 | 空氧混合器 | 1 |
| 16 | 空氧连接管路(欧标接头) | 1 |
| 17 | 说明书 | 1 |