# 数字化平板血管造影系统技术参数

| 一、设备名称 | 数字化血管造影系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 二、数量 | 一套 |  |
| 三、设备用途 | 心、脑、全身血管造影及介入治疗 |  |
| 四、要求 | 投标设备必须是本公司平板血管造影产品的最新机型，最新软件版本。 |  |
| 五、技术要求 |  |  |
| 1、 | 机架系统：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要 |  |
| 1．1 | 悬吊式机架，能覆盖全身之功能 |  |
| 1．2 | 悬吊机架最低层高安装要求≤270cm |  |
| 1．3 | 机架可进行等中心旋转 |  |
| 1．4 | 机架运动包括电动和手动两种方式 |  |
| 1．5 | C 型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO： ≥25 °/秒 |  |
| 1．6 | C 型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU： ≥25 °/秒 |  |
| 1．7 | CRA： ≥90 ° |  |
| 1．8 | CAU： ≥90 ° |  |
| 1．9 | RAO： ≥135° |  |
| 1．10 | LAO： ≥120 ° |  |
| 1．11 | 旋转采集角度≥240 ° |  |
| 1．12 | 床旁可以单手柄控制、操作 C 型臂机架的运动 |  |
| 1．13 | C 臂的旋转角度：C 臂检查摆位无死角，C 臂旋转至任何角度 均可投照 |  |
| 1．14 | 数码显示所有 C 型臂旋转角度信息 |  |
| 1．15 | 机架可移动范围： ≥230 cm |  |

| 1．16 | C 型臂弧深： ≥90cm |  |
| --- | --- | --- |
| 1．17 | 机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集 |  |
| 1．18 | SID范围可调，最小SID ≤ 90cm，且最大SID ≥ 118cm |  |
| 2、 | 导管床 |  |
| 2．1 | 满足全身检查、治疗的要求 |  |
| 2．2 | 床面要求为碳纤维材料 |  |
| 2．3 | 纵向运动范围： ≥120cm |  |
| 2．4 | 导管床横向运动： ≥35cm |  |
| 2．5 | 床面升降范围： ≥28cm |  |
| 2．6 | 床面最低高度： ≤78cm |  |
| 2．7 | 床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进 行 CPR，保障紧急情况下的安全 |  |
| 2．8 | 床长度： ≥307cm |  |
| 2．10 | 床宽度： ≥45cm |  |
| 2．11 | 床面旋转角度： ≥240 度 |  |
| 2．12 | 导管床具备桡动脉穿刺用手托，臂托，床垫，输液支架等 |  |
| 3、 | 检查室内控制系统、满足不同临床操作需求 |  |
| 4、 | 高压发生器 |  |
| 4．1 | 高频逆变发生器，功率： ≥100KW |  |
| 4．2 | 最大管电流： ≥1000mA |  |
| 4．3 | 逆变频率： ≥100kHZ |  |
| 4．4 | 最小管电压： ≤40KV |  |
| 4．5 | 最大管电压： ≥125KV |  |
| 4．6 | 最短曝光时间： ≤1ms |  |
| 5、 | X 线球管 |  |
| 5.1 | 球管阳极热容量： ≥3MHU |  |
| 5.3 | 最大阳极冷却速率： ≥40500HU/min |  |
| 5.4 | 透视功率： ≥4000W |  |
| 5.5 | 最大透视管电流： ≥160mA |  |
| 5.6 | 球管阳极转速： ≥4200转/分钟 |  |
| 5.7 | 球管焦点为二个，小焦点： ≤0.4mm，大焦点：≥0.7mm |  |
| 5.8 | 最小焦点功率： ≥18kW，最大焦点功率：≥65kW |  |
| 6、 | 平板探测器 |  |
| 6．1 | 探测器类型： 非晶硅数字化平板探测器 |  |
| 6．2 | 最大有效成像视野(对角线)：≥48cm |  |
| 6．3 | ≥5 种物理成像视野 |  |
| 6．4 | 最大图像矩阵灰阶输出：≥1904x2480 |  |
| 6．5 | 平板探测器分辨率： ≥3.25LP／mm |  |
| 6．6 | 像素尺寸： ≤154μm |  |
| 6．7 | DQE： ≥77% |  |
| 6．8 | 平板可 90 度旋转 |  |
| 6．9 | 平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 |  |
| 7、 | 图像显示器 |  |
| 7．1 | 手术室： ≥19英寸 高亮医用高分辨率 LCD 显示器， ≥2台， 显示矩阵： ≥1280 x 1020 |  |
| 7.1.1 | 最大视角： ≥176° |  |
| - 7.1.2 | ≥2架位宽屏显示器吊架 |  |
| 7.2 | 控制室工作台显示器 |  |
| 7.2.1 | 最小焦点功率： ≥18kW，最大焦点功率：≥65kW |  |
| 7.2.2 | 控制室： ≥24 英吋高亮医用高分辨率 LCD 显示器， ≥2台， 显示矩阵： ≥1920x1080 |  |
| 7.2.3 | 最大视角： ≥176 ° |  |
| 7.2.4 | 兼容 USB 功能 |  |
| 7.3 | 操作室：医用高分辨率 LCD 显示器，显示矩阵：≥1920 x 1080 |  |
| 7.3.1 | 最大视角： ≥176° |  |
| 8、 | 图像系统 |  |
| 8．1 | 采集帧率：0.5 - 6 帧 /秒 |  |
| 8．2 | 最大采集帧率： ≥6 帧/秒 |  |
| 8．3 | 心脏采集、处理、存储 1024x1024矩阵：15 - 30 帧 /秒 |  |
| 8．4 | 实时减影 |  |
| 8．5 | 脉冲透视 |  |
| 8．6 | 床旁可直接选择透视剂量： ≥3 档 |  |
| 8．7 | 可存储单幅及序列透视图像≥1024 幅的连续动态透视图像， 透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 |  |
| 8．8 | 最大脉冲透视速度： ≥30 幅/秒 |  |
| 8．9 | 最小脉冲透视速度： ≤3.75 幅/秒 |  |
| 8．10 | 具有透视末帧图像保持功能 |  |
| 8．11 | 硬盘图像存储量： ≥50,000 幅 |  |
| 8．12 | 影像数据可从主机在后台向工作站/PACS 系统自动、连续、快 速传递，前台透视、采集曝光不受干扰 |  |
| 8．13 | 后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、 边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、 可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、 手动自动像素移位、最大路径和骨标记 |  |
| 8．14 | 血管序列实时 DSA 功能和 DA 功能 |  |
| 8．15 | 图像显示功能：采集时间、 日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景。 |  |
| 8．16 | 路径图造影剂自动峰值保持功能 |  |
| 8．17 | 支持术中事件记录并存储 |  |
| 9、 | 测量分析（主机系统） |  |
| 9．1 | 主机系统具备左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容 积、射血分数、每博量测定，三种方法以上室壁运动曲线测量。 |  |
| 9．2 | 主机系统具备冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截 面积、狭窄百分比等测量。 |  |
| 10、 | 旋转采集 |  |
| 10．1 | 1024 采集，最快采集速度： ≥30 幅/秒 |  |
| 10．2 | 可实时减影 |  |
| 11、 | 网络与接口 |  |
| 11．1 | 具有 DICOM Send 功能 |  |
| 11．2 | 具有 DICOM Print 功能 |  |
| 11．3 | 具有 DICOM Query/Retrieve 功能 |  |
| 11．4 | 具有 DICOM Worklist 功能 |  |
| 11．5 | 具有 DICOM MPPS 功能 |  |
| 11．6 | 激光相机接口 |  |
| 11．7 | 高压注射器接口 |  |
| 12、 | 附件 |  |
| 12.1 | 具备整个系统的升级能力 |  |
| 12.2 | 具有双向对讲系统 |  |
| 12.3 | 具有图像处理操作面板 |  |
| 12.4 | 具有红外遥控器至少 2 个 |  |
| 12.5 | 红外遥控器具有激光灯指示功能 |  |
| 12.6 | 具有悬吊式射线防护屏 |  |
| 12.7 | 具有床旁射线防护帘 |  |
| 12.8 | 具有悬吊式手术灯 |  |
| 13.9 | 具有中文操作手册 |  |