骨科机器人需求

| 一、脊柱/创伤需求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 需求 |
| 一 | 系统性能 |
| 1 | 适用范围：用于脊柱外科/创伤骨科 |
| 2 | 产品功能：与术前CT/术中影像设备配合，辅助医生完成术中精准定位功能 |
| 3 | 投标产品需为最新注册证或最新变更注册证的对应产品 |
| 4 | 在脊柱和创伤手术中，系统精度距离误差≤1.5mm |
| 5 | 具备急停功能 |
| 二 | 机械臂系统 |
| 1 | 机械臂自由度≥6个 |
| 2 | 具备术前机械臂精度自检功能，确保术中机械臂精度 |
| 3 | 具备实时跟随功能 |
| 4 | 机械臂位置准确度误差≤1.5mm |
| 5 | 机械臂最大范围≥800mm |
| 三 | 导航台车（光学跟踪系统） |
| 1 | 具备双目位置传感器发射的红外光系统，可对目标物进行追踪 |
| 2 | 系统具备位置偏移指示功能 |
| 3 | 跟踪示踪器数量：≥2个 |
| 4 | 追踪精度≤0.6mm |
| 5 | 最大刷新频率≥60 Hz； |
| 四 | 主机 |
| 1 | 显示器分辨率≥1920×1080 |
| 2 | 计算机内存容量≥16G |
| 3 | 计算机硬盘容量≥1TB |
| 4 | 显卡内存≥4G |
| 5 | 医用高清显示屏≥2个 |
| 五 | 专用配套器械 |
| 1 | 提供≥2套专用配套器械 |
| 2 | 专用配套器械适用于脊柱和创伤手术 |
| 六 | 导航定位软件系统（支持免费升级） |
| 1 | 具备手术规划功能：三维重建功能等 |
| 2 | 具备三维影像的显示功能 |
| 3 | 具备数据存储功能，并可以进行查询和浏览 |
| 4 | 需负责与院内网络接口费用 |
| 七 | 配置 |
| 1 | 控制系统 |
| 2 | 机械臂 |
| 3 | 导航台车 |
| 4 | 提供一次性配套使用耗材 |
| 二、关节需求 |  |
| 序号 | 需求 |
| 一 | 系统性能 |
| 1 | 适用范围：用于髋关节置换手术、全膝关节置换手术。 |
| 2 | 可升级辅助进行单髁关节置换手术功能。 |
| 3 | 产品功能：与术前影像设备配合，辅助医生完成术中精准定位功能。 |
| 4 | 投标产品需为最新注册证或最新变更注册证的对应产品 |
| 5 | 系统精度距离偏差≤1.5mm |
| 6 | 假体兼容性：设备具有开放性，适配假体厂家≥2家 |
| 7 | 具备急停功能 |
| 二 | 机械臂系统 |
| 1 | 机械臂自由度≥6个 |
| 2 | 具备术前机械臂精度自检功能，确保术中机械臂精度 |
| 3 | 具备实时跟随功能 |
| 4 | 机械臂位置准确度误差≤1.5mm |
| 5 | 机械臂最大可达距离≥800mm |
| 三 | 光学跟踪系统 |
| 1 | 具备双目位置传感器发射的红外光系统，可对目标物进行追踪 |
| 2 | 系统具备位置偏移指示功能 |
| 3 | 跟踪示踪器数量：≥2个 |
| 4 | 追踪精度≤0.6mm |
| 5 | 最大刷新频率≥60 Hz； |
| 四 | 主机 |
| 1 | 显示器分辨率≥1920×1080 |
| 2 | 计算机内存容量≥16G |
| 3 | 计算机硬盘容量≥1TB |
| 4 | 显卡内存≥4G |
| 5 | 医用高清显示屏≥2个 |
| 五 | 专用配套器械 |
| 1 | 提供≥2套关节手术专用配套器械 |
| 六 | 导航定位软件系统（支持免费升级） |
| 1 | 具备手术规划功能：三维重建功能等 |
| 2 | 具备三维影像的显示功能 |
| 3 | 具备数据存储功能，并可以进行查询和浏览 |
| 4 | 能显示截骨或磨骨进程 |
| 5 | 需负责与院内网络接口费用 |
| 七 | 配置 |
| 1 | 控制系统 |
| 2 | 机械臂 |
| 3 | 导航台车 |
| 4 | 提供一次性配套使用耗材 |
| 三、配套设备需求 |  |
| 序号 | 配套设备名称 |
| 1 | 电动碳素纤维骨科手术床 1 台（含碳纤维头架、骨盆复位架、下肢牵引复位架） |
| 2 | 三维术中影像系统（三维C臂机） 1套 |