## 数字化平板血管造影系统（DSA）基本需求

- 主要用途：

- 可以满足心脏、神经、外周血管等介入手术，以开展介入放射学检查与治疗，要求图像质量好，存储容量大，射线剂量低，操作灵活方便，技术含量高。

- 基本需求：

- 1、机架系统：

1.1满足心脏、神经、外周血管等介入手术治疗需要，悬吊式或落地式机架，能覆盖全身之功能；

1.2具备智能床旁控制功能，智能操作可以控制机架和导管床的运动；

1.3 C臂的旋转角度可调，能从多方切入无显示死角， 旋转角度信息可显示；

1.4满足临床其他基础使用功能等。

- 2、导管床：

2.1满足全身检查、治疗的要求；

2.2床面要求为碳纤维材料；

2.3床承重≥250KG;

2.4床长、宽、高度、纵向运动、垂直升降范围均满足临床使用需求；

2.5提供导管床床垫、输液支架等附件；

2.6提供床旁一套液晶触摸控制屏；

2.7满足临床其他基础使用功能等。

- 3、高压发生器：

3.1具备全自动曝光控制功能；

3.2高频逆变发生器，功率：≥100KW；

3.3最大管电流:≥1000mA；

3.4最大管电压：≥125KV；

3.5最短曝光时间：≤1ms；

3.6满足其他基础使用功能等。

- 4、球管：

4.1球管阳极热容量：≥3.8MHU；

4.2球管阳极散热率：≥6000W；

4.3球管制冷功能满足要求；

4.4球管管套热容量：≥4.9MHU；

4.5球管焦点数:≥2；

4.6满足其他基础使用功能等。

5、平板探测器：

5.1采用非晶硅数字化平板探测器技术；

5.2平板有效探测面积边长满足临床使用要求；

5.3最大数据采集灰阶:≥14Bit；

5.4最大图像矩阵灰阶输出满足临床需求；

5.5平板探测器分辨率：≥2.5LP／mm；

5.6满足其他基础使用功能等。

- 6、图像系统：

6.1支持脉冲透视；

6.2支持实时减影；

6.3具备测量功能；

6.4具备透视路图功能；

6.5具备透视末帧图像保持功能；

6.6具备血管路径跟踪功能；

6.7具备图像回放、图像放大、图像显示等功能;

6.8满足其他基础使用功能等。

6.9满足其他基础使用功能等。

- 主机系统工作站：

7.1病人登录及检索功能；

7.2主机图像处理功能；

7.3主机硬盘图像存储；

7.4主机能够对图像进行定标；

7.5满足其他基础使用功能等。

- 后处理工作站：

8.1工作站可浏览和处理CT、MR及PET的图像 ；

8.2可进行图像二维处理；

8.3可进行图像三维处理；

8.4提供血管狭窄分析功能；

8.5提供心室功能分析功能；

8.6 DVD/CD刻录图像存储；

8.7 USB图像输出，图像输出格式可多种选择；

8.8具备其他基础使用功能等。

- 满足全身低剂量平台。

- 提供涉及心脏、神经、外周血管等介入手术相关所有后处理软件。

11、以上仅为基本需求，提供设备各版块功能须满足临床使用，具备其他使用功能等。

- 配置清单：

1、导管床，高压发生器，球管，数字化探测器，能满足数字化平板采集特点的数字图像处理系统，存储系统，操控系统，对讲系统、LED手术灯、遥控器、防护设备，医用高分辨率 LCD 显示器不少于4台，液晶触摸屏，链接电缆及附属设备等。

- 2、高压注射器、除颤仪、铅衣铅帽铅围脖等其他配套的设备、附件及耗材。

备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。