SPECT/CT基本需求

- 主要用途：

- 覆盖肿瘤精准分期与疗效评估、心脏功能灌注评估、全身骨骼疾病筛查、神经内分泌及功能代谢显像等核心临床场景，，满足核医学科、肿瘤科等多科室精准诊疗与科研需求。

- 基本需求：

1、SPECT部分：

探测器性能：

- （1）空间分辨率：高空间分辨率有助于清晰显示病变的形态和边界，要求固有空间分辨率优于5mm，系统空间分辨率优于8mm。

- （2）能量分辨率：要求能量分辨率优于10%。

- （3）计数率特性：要求最大计数率不低于100kcps。

系统性能：

- （1）旋转中心偏移：要求旋转中心偏移小于1mm。

- （2）断层空间分辨率：要求断层空间分辨率优于10mm。

2、 CT部分

- （1）定位光精度：要求定位光精度优于1mm。

- （2）CT剂量指数（CTDI）：要求加权CT剂量指数（CTDIw）符合国家相关标准。

- （3）高对比分辨力：要求高对比分辨力不低于10lp/cm。

- （4）低对比可探测能力：要求在特定噪声水平下能探测到一定大小的低对比度物体。

3、SPECT/CT融合性能

- （1）图像配准精度：要求图像配准误差小于3mm。

- （2）融合图像质量：包括图像的清晰度、对比度、伪影情况等，需确保融合图像能准确反映病变的位置、形态和功能信息。

- 4、要求具备其他相应临床所需必备功能等。

三、基本配置：

- 1、SPECT主机、CT主机、一体化检查床等；

- 2、相应配套软件、工作站、防护用品等；

- 3、其他正常须配套的设备、工具、附件、耗材及相应配套服务等。

备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。