上饶市人民医院2027-2029年度气动物流传输系统维保服务采购需求

一、议基本情况

- 项目名称：上饶市人民医院2027-2029年度气动物流传输系统维保服务采购需求

- 采购预算（最高限价）：210000 元 / 年

基本内容：

一、依据原厂维保标准，服务内容包括：

1、每季度一次全面巡检与保养；

2、故障应急响应与远程技术支持；

3、易损件检测与更换（如摩擦圈、传感器等）；

4、系统性能优化与数据备份；

5、提供维保报告与运行建议。

二、维保服务范围：修理和更换由于设备自身质量问题造成的损坏及故障（不含整机更换及易耗品:传输瓶、摩擦圈、海绵、光电传感器；包含上门服务产生的人员差旅费、技术服务费、工时费等。不含因人为、采购人过错或不可抗力等因素致使的故障；不含维护合同以外设备及管道线路改造；不含维护时吊顶拆除所涉及的装饰装修及基建费用。）

日常故障处理及一年四次(每季度一次)例行维护保养，每次维护服务时间约 3-5个工作日。维保内容按《气动物流系统维护保养内容清单》,保养后提供相应的系统维护记录及运行状况评估，并出具一份详细的维护保养报告，含本次保养内容、发现及处理的问题以及系统后续使用建议。通过远程服务每月向采购方呈报系统自检报告及单项急修处理情况报告。

| 部件 | 维护内容 |
| --- | --- |
| 中央控制单元的维护 | 定期回访、检查设备，正常情况下每年 4 次。 |
| 电力供应机的维护 | 定期回访、检查设备，正常情况下每年 4 次。 |
| 四口转接机的维护 | 定期回访、检查设备，正常情况下每年 4 次。 |
|  | 使用合成清洁剂"SACTIF"清洁部件，对滑板面使用硅油进行润滑，每年 2 次。 |
|  | 检测密封圈密封状态、检查校准 S 弯管的位置。 |
|  | 按使用说明检测电机、磁感开关、光感开关及电路板。 |
|  | 参照部件使用说明书进行其它机械和电子相关检测。 |
| 工作站的维护 | 使用合成清洁剂"SACTIF"清洁部件，对滑板面使用硅油进行润滑，每年 2 次。 |
|  | 定期回访、检查设备，正常情况下每年 4 次。 |
|  | 检测密封圈密封状态 |
|  | 旁路管的三个位置调整，调节磁感开关以满足出厂标记的正确对应。 |
|  | 检查传输瓶存储管固定钩是否损坏或位置是否正确。 |
|  | 按使用说明检测电机、磁感开关、光感开关、电路板及其它机械和电子相关检测。 |
| 传输瓶维护 | 定期检测传输瓶的易损护件。正常情况下每年 4 次。 |
|  | 检查传输瓶的摩擦圈等护件。 |
|  | 检查传输瓶的 velcro 滑环等护件。 |
| 系统管道和电缆等外围设备维护 | 检查管道及电缆情况，保证其卫生、固定等安全不受损坏 |
|  | 检查管道及电缆等室外安装保护情况。 |

上饶市人民医院并联 PVC 气动物流传输系统主要配置：站点 59 套，风机 6 套，转换器 34 套`，传输瓶 118 个，PVC 管道约 3000 米。

| 上饶市人民医院城北院区 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气动物流站点列表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼层 | 住院 A 区 | 住院 C 区 | 门诊医技 B 区 | 门诊医技 D 区 |  | 后勤楼 | 站点 数量 |
| 7~20F | 标准护士站 | 标准护士站 |  |  |  |  | 28 |
| 6F | 神经科 ICU | 产科护理单元 |  |  |  |  | 2 |
| 5F | 神经外科护理单元 | 产科护理单元 | 血库+病理科 |  |  | 康复科 | 5 |
| 4F | 泌外科护理单元 | 分娩中心 | 手术中心（洁） +手术中心（污） |  |  |  | 4 |
| 3F | 肾内科护理单元 | NICU | ICU+血透 |  |  |  | 4 |
| 2F | 病区药房 1+病 区药库 2+病区 药房3 | 静配中心 | 检验科 1+2 | 急诊病区 |  |  | 7 |
| 1F |  |  | 内窥镜中心 | EICU+急诊抢救+急 诊化验+急诊输液+ 急诊输液+急诊药房 | 儿科化验 | 创伤中心 | 9 |
| 站点数量共计（套）： |  |  |  |  |  |  | 59 |

附：《易损件清单》《年度维护考核表》

附件一：《易损件清单》

| - 序号 | - 易耗品名称 | - 单价/元 | - 单位 | - 备注： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 传输瓶 |  | - 个 | - 6个月 |
| - 2 | - 摩擦圈 |  | - 条 | - 3个月 |
| - 3 | - 海绵 |  | - 套 | - 视使用情况而定 |
| - 4 | - 光电传感器 |  | - 个 | - 9个月 |
| - 5 | - 硬盘（含软件安装调试） |  | - 套 | - 1.5年 |

附件二：《年度维护考核表》

院方管理科室每年度对成交供应商进行综合考核，考核内容详见考核表。

- 考核分数 ≥ 85分：视为优秀。全额支付该年度维保费用，并可续签下一年度维保合同。

- 考核分数 80 - 85分：视为良好。支付该年度剩余维保费用。

- 考核分数 70 - 79分：视为合格。支付该年度维保费用的 97% 。乙方需就扣分项向甲方提交书面说明及整改计划。

- 考核分数 60 - 69分：视为基本合格。支付该年度维保费用的 95% 。乙方必须在收到考核结果后10个工作日内，向甲方提交详细的书面整改报告，并与甲方召开专题会议共同商讨改进方案。

- 考核分数 ＜ 60分：视为不合格。支付该年度维保费用的 90% 。甲方有权要求乙方更换项目经理或核心技术人员。乙方必须限期整改，并接受甲方的复审。

| 年 月 日，气动物流系统维保服务综合考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 指标 | 分值 | 具体考评内容 | 备注 | 得分 |
| 气动物流系统维保服务 | 员工形象 | 2 | 工作人员穿着工作装，衣着整洁。 | 每发现一名员工形象未达到要求扣 1分，扣完为止。 |  |
|  | 员工资质 | 1 | 应持有相关授权证书的专业人员。 | 每发现1例不符合扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 气动物流系统全面维护保养 | 6 | 1、定期每三月对站点、配套设备的使用及运行进行检查、维护； | 每发现1例不符合扣 1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 3 | 2、每季度对风机、转换器、站点等运行情况进行检查、维护； |  |  |
|  |  | 6 | 3、对检查发现的问题及缺陷进行维修，对各部件，如感应器、链条、密封圈、轴承、发送筒、接收槽、马达、线路板、传输瓶等进行检查、维护保养； |  |  |
|  |  | 3 | 4、在系统的维护及检查过程中，更换定期需要更换的部件； |  |  |
|  |  | 3 | 5、通过远程网络技术对系统进行监控，如故障在现场不能及时解决的情况下，快速通过远程实现技术支持，保证及时快速响应及解决设备问题； |  |  |
|  |  | 3 | 6、如有新设备启用，对原有软件及设备程序进行系统升级； |  |  |
|  |  | 3 | 7、需清理设备内的灰尘、机房灰尘，对设备进行清洁； |  |  |
|  |  | 3 | 8、系统是否按照最优方案运行，等待时间比例，各部门使用比例等； |  |  |
|  |  | 3 | 9、工作站的控制面板、按键是否灵敏； |  |  |
|  |  | 3 | 10、工作站发送筒及接收槽是否稳固，密封圈是否完好、感应器是否灵敏等； |  |  |
|  |  | 3 | 11、转换器是否灵敏、有无堵塞、刮碰传输瓶等情况，转换节点是否需润滑； |  |  |
|  |  | 3 | 12、风机送风是否稳定，各部件是否需润滑； |  |  |
|  |  | 3 | 13、传输瓶海绵衬垫、摩擦带和锁扣是否需更换，瓶体有无破损； |  |  |
|  |  | 3 | 14、控制中心的硬件运行情况，定期数据备份以及电脑清理； |  |  |
|  |  | 3 | 15、控制线有无破损等； |  |  |
|  |  | 4 | 16、更换部件时进行设备内部清洁和测试，更换完毕后要进行恢复测试，正常方可恢复使用； |  |  |
|  |  | 4 | 17、对上述维保做好计划、执行记录、交甲方存档。 |  |  |
|  | 响应机制 | 5 | 1、响应时间：10分钟内响应，并确保报修电话24小时畅通。 | 每发现1例不符合扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 5 | 2、到达现场：法定工作日2天内到达现场。 |  |  |
|  |  | 4 | 3、响应到达现场是指乙方人员接到报修电话后到技术人员响应或到达现场时间，响应可以是通过电话、电子邮件、传真或网络等实现远程指导、控制；到达现场是指乙方技术人员带备必要的替换件到达设备开展检修工作。 |  |  |
|  |  | 4 | 5、维修期间需1名或以上技术人员具备原厂培训的工程师队伍，维保工作经验3年(提供相关培训佐证材料)。 |  |  |
|  | 机房管理 | 2 | 1、乙方应妥善管理机房内设施设备 | 每发现1例不符合扣 1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 5 | 2、安全用具（安全帽，安全手套，灭火器等） |  |  |
|  |  | 4 | 3、保持机房卫生干净，干燥，通风 |  |  |
|  |  | 4 | 4、进出机房登记出入时间表，进出机房须经机房使用人同意，方可进入 |  |  |
|  | 操作规范 | 2 | 1、查看在岗人员的各设备设施的操作的规范性。 | 每发现1例不符合扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 3 | 2、工作人员防护到位（口罩、手套等）。 |  |  |
| 总计 |  | 100 |  |  |  |