
上饶市人民医院采购心电监护仪项目公开询价公告
根据《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法（试行）》的规定，现对上饶市人民医院采购普通心电监护仪（83台）和多参数心电监护仪(20台)进行公开询价。本次公开询价情况将作为采购人编制政府釆购招标文件的最高限价、主要技术指标及配置参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：

	序号
	设备名称
	数量
	预算金额
	备注

	1
	普通心电监护仪
	83台
	147.2万元
	参数详见附件

	2
	多参数心电监护仪
	20台
	100万元
	


一、询价项目内容

二、公告时间
时间： 2026年7月14日—7月20日　　
三、报名时间、地点及方式
1.时间： 2026年7月21日（工作日上午09:00时～11:30时，下午14:30时～17:30时） 

2.报名地点：上饶市信州区吉阳中路100号东塘花苑18栋1401

3.报名方式：现场报名，同时递交相关材料（详见第五条.参询单位需提供的相关材料），要求材料提供齐全。外地参询企业可电话报名，相关材料邮寄或电子版发送。

4.联系人及联系方式：姚先生、赵女士0793-8101621 、0793-8309996；电子邮箱rhzb2017@163.com。
5.所有符合报名条件的机构均可参加报名，采购人及采购代理机构不得以任何理由拒绝。 

四、价格征询会时间

时间：（具体时间另行通知）

地点：上饶市人民医院
五、参询单位需提供的相关材料

1、响应函；  
2、询价品种报价表（格式见附表1）；
3、产品详细配置清单（格式见附表2）；
4、参询产品的参数响应表(响应/偏离)(格式见附表3)；
5、参询产品的详细参数和功能介绍及产品的彩页；
6、产品的资质证明材料

   6.1营业执照（三证合一证）复印件；
   6.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件 ； 

   6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

   6.4生产厂家产品授权书；
6.5厂家售后服务方案及承诺书；
7、产品业绩材料（附相关中标通告书或销售合同复印件）；

8、参询单位的资质证明材料
   8.1营业执照（三证合一证）复印件；

   8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件。

参询材料分开装订，一正两副共三份加盖单位公章，参询方在参加征询会是现场递交。
六、参询文件编制的注意事项
1.1参询单位应认真、仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，1.2参询人应以无线胶装的形式按投标文件的构成顺序处编目录及页码装订成册，否则材料丢失引起的后果自负。                   

1.3参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

1.4参询文件及往来函件均须用中文书写。

1.5参询人应按要求，规范、明确、准时的提交参询材料。如果没有按照公告要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对做出实质性响应，其风险应由参询方自行承担；
七、参询报价

1.1参询企业可就询价项目中某个产品或全部产品进行参询报价，报价表每个参询产品分开填报，做到一个品种一张报价表。

1.2参询人如有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含设备易损件及主要部件，需同时报价。

1.3、所参询产品如属限价品种，须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，报价不能超过上述限价。

八、价格征询

1.1价格征询会由相关人员主持，邀请所有参询方、专家组成员参加，参询方的代表人员应签到以证明其出席。

1.2 在院纪检监察部门监督下，从专家库随机抽取2名医疗专家、1名医学装备专家共计3名专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。

1.3、价格征询应做好记录。

九、评审原则与标准
1.1 征询公告、参询文件及相关的法律法规为评审依据。

1.2科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

1.3质量优先、价格合理、售后有保障。

1.4以综合评价为主。                                

上饶市人民医院
                                                2026年7月13日
附表1
	医疗设备参询品种报价表                                               

	参询序号
	设备名称
	产品注册证名称
	产品注册证号
	生产厂家
	规格型号
	江西省限价（万元）
	报单价   （万元）
	数量
	合计（万元）
	参询单位

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	主要部件（易损件）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：①、参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需分别报价；②、设备主要部件（易损件），需同时报价。

	
	
	
	
	
	
	
	参询单位：（盖章）

	
	
	
	
	
	
	
	法定代表人或授权代表：（签字）

	
	
	
	
	
	
	
	日  期：

	
	
	
	
	
	
	
	


 附表2
	医疗设备参询产品详细配置清单                                               

	参询序号
	设备名称
	产品注册证名称
	产品注册证号
	生产厂家
	规格型号
	参询单位
	配置清单

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需单列，例：参询序号1-1，依次类推1-2、1-3…

	
	
	   参询单位：（盖章）

	
	
	
	
	
	法定代表人或授权代表：（签字）

	
	
	
	
	
	日   期：
	
	


	附表3：

医疗设备询价产品参数响应表

	询价序号：                    设备名称： 

	序号
	询价参数
	参询参数
	响应情况（响应/偏离）
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：①询价序号及设备名称为询价文件项目内容中的询价序号及相对应的设备名称；②响应情况：参询参数与对应的询价参数响应及正偏离即为“响应”；参询参数与询价参数不符合即为“偏离”。


附表4:

普通心电监护仪技术参数

一、整机要求：

1.
便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。

2.
≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1024*600，≥8通道波形显示。

3.
标配锂电池，工作时间≥4.5小时，可选配大容量锂电池，工作时间≥9小时。

4.
安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

5.
主机防水等级≥IPX1，支持0.75米抗跌落。

6.
主机可选配具备侧报警灯或360°报警灯。

7.
监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥7种。

8.
监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

9.
监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

二、监测参数：

10.
标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。

11.
采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性。

12.
具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。

13.
提供QRS阈值调节功能，为避免R波幅度较低时误报停搏报警，以及某些高T波和高P被误识别为QRS波群。

14.
心率监测范围：成人20～250bpm，小儿/新生儿：20～300bpm。

15.
支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，起搏统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

16.
提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。

17.
采用抗干扰和弱灌注血氧技术保证血氧监护的优异性。

18.
提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式。

19.
配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg。

20.
提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。

21.
提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：1-200 rpm。

三、系统功能：

22.
具有三级声光报警，参数报警级别可调。

23.
支持自主培训功能，通过动画与图文结合，对医护团队介绍监护仪常用功能。

24.
支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

25.
具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

26.
支持USB外部存储，支持≥1800小时趋势数据的存储与回顾功能，支持≥4500组无创血压测量记录，≥90小时全息波形的存储与回顾功能。

27.
具备监护模式、待机模式，演示模式和夜间模式,可选隐私模式。

28.
动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

29.
支持带ABD事件的呼吸氧合界面。

30.
支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。

31.
主机集成附件收纳箱，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。

32.
支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

33. 免费支持与医院信息系统对接。

多参数心电监护仪技术参数

一、监护仪结构

1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥4个（非电池插槽），且模块支持插入任意插槽。

2.监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性。

3.
≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280×800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作。

4.
可内置高能锂电池，供电时间≥4小时。

5.
配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、条码扫描枪和遥控器等USB设备。

6.
监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

7.
监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥28种。

二、监测参数

8. 监护仪标配基本功能模块，基本功能模块支持心电、呼吸率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温；其中18台监护仪支持双通道有创血压和呼末二氧化碳，另外2台支持双通道有创血压、麻醉平衡深度BIS和麻醉AG气体监测。

9.
基本功能模块可升级为转运监护仪，从监护仪拔出后无需额外操作直接用于病人转运，可插入监护仪任意插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计。

10.
支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。

11.
心电支持≥4个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。

12.
提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 

13.
支持RR呼吸率测量，测量范围：0～200rpm

14.
QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms

15.
无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式

16.
NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

17.
配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPX7

18.
支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测

19.
有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg

20.
支持多达8道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

21.
支持升级主流、旁流、微流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换

22.
支持升级模块，进行ICG参数监测，可无创监测患者连续心排量

23.
支持升级RM监测，提供≥15项呼吸力学参数指标。

三、系统功能

24.
具有图形化报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源

25.
具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别

26.
具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。

27.
当病人生命体征基础值异常或病人状态出现趋势性变化时，针对HR/RR, SpO2，RR和动脉压监测，监护仪支持根据病人的参数趋势变化，自动推送该参数的报警限需要进行调整的建议，同时提供该参数的趋势变化与报警限对比图供临床参考分析。

28.
具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥5个预设组合报警，并允许自定义≥5个组合报警。

29.
标配具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。

30.
支持与同品牌呼吸机在中央站实现互联互通。

31.
可升级输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系。

32.
支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

33.
具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能。

34.
支持≥90小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

35. 免费支持与医院信息系统对接。
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