## Sheet1
应急设备基本需求及配置
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总额(元) | 预算总额(万元) | 基本需求及配置要求（如含试剂或耗材，请说明） | 备注
1 | 检验科 | 三目生物显微镜 | 2 | 台 | 60000 | 120000 | 12 | 三目生物显微镜，主要用途：可观察普通染色的切片，适合染色切片观察等广泛生命科学领域的研究。技术要求：1.光学系统：ICS无限远光学系统，≤45mm国际标准物镜齐焦距离；2.光学部件经过抗真菌处理；（可提供抗真菌证明文件）；3.调焦：带扭矩调节装置,调焦行程≤15mm，粗调≥45mm/圈，细调≥0.5mm/圈；4.明场照明装置： 长寿命LED光源，寿命≥35000小时，以及≥6V 30W卤素灯；5.载物台：高抗磨损性圆角无槽载物台，带控制手柄，行程≥75 mm × 50 mm，可读游标刻度，双玻片样本夹；6.观察镜筒：三目照相镜筒，50:50分光，视场数≥20 mm，倾角≥25度；高眼点设计，目镜筒360度自由旋转，观察高度370 mm至410 mm；瞳距48-75mm连续可调，同一瞳距，有两种不同的观察高度；7.目镜：10倍目镜，视场数≥20mm；两个目镜均具有屈光度校正功能；目镜有螺丝固定，防止未经授权拆卸；8.物镜：针对正置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜：新型平场消色差物镜 4×； 新型平场消色差物镜 10×；新型平场消色差物镜 40×；新型平场消色差物镜 100×；9.物镜转换器：物镜转盘，一体化设计，增强光路稳定；具有齐焦功能；10. 3.9聚光镜：非摆动式高分辨率多功能聚光镜：在4x物镜观察下，无需摆动操作；11.显微镜具有明场观察方式；12.显微镜机身：两侧带有5级蓝色LED光强指示；背部包含线缆绕线支架，方便收纳电源线；13.全金属机身包含目镜目镜筒不使用易损塑料材质；14：成像系统：1200万像素摄像头。主要配置：主机1台，目镜筒1个，目镜2个，物镜4x10x40x100x各一个，聚光镜1个，防尘罩1个，电源线1个，说明书1个，摄像头1个。 | 优先考虑整体打包采购
2 | 检验科 | 自动脱盖低速冷冻离心机 | 2 | 台 | 48000 | 96000 | 9.6 | 自动脱盖低速冷冻离心机，主要用途：用于低温低速离心分离血液样本血清、血浆，并实现自动脱盖功能，适配批量样本上机检测。技术要求：1.适用于100mm、75mm两种长度及长、短管帽；2.大屏幕液晶显示、操作简便；采用交流变频电机，转速控制精度高，具有快速升、降速功能；3.自动计算RCF值,电子门锁，安全性能强；4.采用特殊的减震器，减振效果良好，具有自动平衡功能；5.真空采血管自动脱盖，脱盖成功率100%；6.离心管数:≤120支；7.温度设置范围:15~25℃；温度控制精度:±2℃；8.压缩机组:进口高性能压缩机组环保制冷剂；9.定时范围:1sec～99min59sec；10.整机噪音:≤62dB(A)。主要配置：大容量低速冷冻离心机主机1台、方形吊篮转子1套、120孔自动脱盖适配器1套。
3 | 检验科 | 低速台式冷冻离心机 | 1 | 台 | 30000 | 30000 | 3 | 低速台式冷冻离心机，主要用途：用于低温低速分离血液样本血清、血浆，完成检验前标本制备。技术要求：1.设置参数与运行参数同屏显示，直观、易懂。直接输入设置参数数值，可快速设置完参数，快捷、方便。离心力与转速可通过按钮自动切换，可快速设置转速或离心力。2.计时单位有1s-99min59s或1h-99h59min两种可以任意选择。计时模式有启动计时或到转速计时或连续计时三种模式任意选择。3.一键启动预冷程序，预冷参数可以根据转子不同进行自定义设置；并且可以实现预约预冷，可以预先设定预冷时间和日期，进入实验室即可开始实验，节约时间。4.动态智能调节温度、双通道变频制冷系统技术。5.运行记录、故障记录自动保存，可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况。6.温度设置范围：-20℃~40℃；控温精度：±1℃；7.预 冷:有；8.点动功能:有；9.整机噪声:≤65dB(A)。主要配置：主机1台、4*500ml水平圆杯转子、76*5/7ml采血管适配器。
4 | 检验科 | 阴凉柜 | 6 | 台 | 9500 | 57000 | 5.7 | 阴凉柜，主要用途：用于试剂、样本恒温冷藏储存，保障样本与试剂性能稳定。技术要求：1.温度范围：2~8℃/8~20℃C；湿度35~75%RH；2.柜内制冷方式：智能立体风冷循环，箱内温度均匀性±2°C；3.有效容积：≥800L；4.温控器控制精度：0.1℃，湿度显示精度：0.1%；5.内胆材料：过氧化铝层并外部喷涂环保漆，永不会氧化变黑，与发泡体牢固结合，无异味，不会对疫苗，药品，试剂等存储造成污染；6.柜体：整张钢板无拼接，增强保温性能，带测试孔，便于使用方测柜内温度，具备冷凝水自动蒸发功能； 7.GSP和校准：完全符合国家GSP标准，有国家相关部门出具的第三方校准证书；8.控制器：智能控制器，三路传感器；；9.温湿度记录仪：可选配物联网温湿度记录仪，对接智慧云温湿度系统平台；10.故障报警功能说明：超温报警：箱内温度超出范围时，产品会按照程序进行报警；传感器故障报警：当传感器通讯故障时，产品会进行报警。主要配置：主机1台。
5 | 检验科 | 移液器 | 3 | 把 | 1500 | 4500 | 0.45 | 移液器（单通道，量程20ul-200ul），主要用途：精准定量吸取、转移微量试剂与标本，满足各类检验加样操作。主要配置：移液器1把。
6 | 检验科 | 移液器 | 3 | 把 | 1500 | 4500 | 0.45 | 移液器（单通道，量程100ul-1000ul），主要用途：精准定量吸取、转移微量试剂与标本，满足各类检验加样操作。主要配置：移液器1把。
7 | 检验科 | 低速离心机 | 4 | 台 | 9500 | 38000 | 3.8 | 低速离心机，主要用途：用于常温低速离心血液样本，分离血清血浆，完成检验前样本预处理。技术要求：1.转速：≥4000r/min；2.噪音：≤65dB；3.全金属结构多层防爆设计，运行性能安全超稳，坚固耐用，确保工作人员的安全；采用机电一体化门锁，使用方便，安全可靠。4.采用触摸液晶显示屏，支持中英文切换功能，支持小语种定制，实时显示运行全部参数，操作界面直观、简单；5.具有自检、堵转、超速、超温等检测报警功能，优异的减震装置，电机运行平稳；6.采用微机处理器精准控制，实时显示转速、时间、RCF (相对离心力)等参数；主要配置：主机1台、水平转子适配48*2/3/4/5/7mL采血管1个。
8 | 检验科 | 全自动试管封膜机 | 2 | 台 | 68000 | 136000 | 13.6 | 全自动试管封膜机，主要用途：用于成架采血管管口密封，防止标本挥发泄露、交叉污染，方便标本转运与冷藏留存。技术要求：1.仪器需内置空气净化功能，防止造成实验室污染，保护实验室安全。2.封膜全过程包含自动进样、封膜、出样总时间≤20秒。 3.试管封膜口径12mm，高度75mm/100mm。4.适用于 PET、PP、PS 等所有塑料材质的试管封膜。5.可对接实验室流水线试管架，无需转移试管架可直接上机封膜。6.试管套入封膜孔位检测功能，并带有报警功能，防止因试管倾斜仪器压破试管。7.当试管倾斜无法套入封膜孔位时，系统自动矫正套入，提高自动化封膜功能。8.台式机型，节约实验室装机空间，仪器宽度≤260mm，体积≤0.05m³。9.专用试管架一体化注塑成型，不接受拼装试管架，长度≤207mm，宽度≤95mm，孔距≤18mm提高冷藏容量。10.针对实验室内长管\短管封膜，仪器应对试管高度自动检测。11. 单次封口数量可自由选择，半架/整架封口，减少浪费。 12. 针对不同标本要求，应预设多种封口模式，比如易撕、普通、牢固等模式。 13. 标本保存处理系统需带防水防尘设计，并且容易清洁和消毒。 14. 仪器需对耗材使用有直观显示，对剩余膜量有预估功能，便于按时维护保养。 15. 仪器封膜后，每支试管都应形成独立单元，互不相连。 主要配置：主机1台
[6 empty] | 合计 | 48.6