# 一代测序仪基本需求

- 一、主要用途：

设备用于开展测序、片段分析、SNP研究及相对定量等分析实验。

- 二、主要基本需求：

1）仪器分析原理：基于毛细管电泳技术的基因分析系统。

2）采用固态长寿命激光光源激发装置，无需散热。

3）采用光纤光谱仪收集检测信号，灵敏度高，高信噪比可检测5%突变，结果准确度高。

4）系统拥有独立制冷结构。

5）自动校准：仪器会自动进行光学校准，电泳时仪器会自动对每个样品进行光谱校准以纠正光谱重叠，能更好适应外界震动和环境变化。

6）包括一个可直接启动仪器的触摸屏界面，在不外接计算机时可独立运行。

7）一次可同时进行 ≥4 道毛细管电泳分析。

8）可同时进行六色荧光的实时检测。

9） 采用无线射频识别（RFID）技术追踪关键消耗品数据并记录管理信息。

10）一体化卡夹设计，将毛细管阵列、电泳胶传送系统、电泳胶和阳极缓冲液合为一体， 可兼容 8 联排管和 96 孔板。

11）片段分析分辨率≥800bp。

12）片段分析要求：有6 色荧光片段分析参数设置，方便进行连锁分析、SNP 分析。

13）支持在同一反应板上同时进行测序和片段分析，可以协助客户进行罕见病基因位点的验证和相关检测试剂盒的优化。

14）设备可用于肿瘤基因检测领域，检测试剂具有医疗器械注册证，并且说明书中的适用机型包含投标仪器的型号。

15）提供并免费安装仪器搭配的全自动数据分析软件，其功能包括：STR分型、SNP基因分型检测的数据分析及报告输出，可完成96份样本报告≤5min，具备质量控制系统，通过4种以上质量指标评估数据和报告质量，数据分析软件需获具有医疗器械注册证。

三、配置清单：

- (1)基因分析仪 1台

- (2)配套工作站 1套

- (3)基因分析仪应用软件 1套

- (4）二级分析软件1套

备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。