## 目录
全数字化通用型平板血管造影机（DSA）等部分医疗设备招标暨询价目录
序号 | 医疗设备名称 | 数量 | 功能要求/基本参数
1 | 全数字化通用型平板血管造影机（DSA） | 2 | 1、主要用途:1)全身动脉血管造影、减影造影和介入治疗（主动脉及主动脉胸腹躯干分支、胸腹部脏器动脉、躯干四肢动脉、头颈部动脉、肺动脉、心脏动脉等）；2)全身静脉血管造影、减影造影和介入治疗（四肢静脉、上下腔静脉、头颈部静脉、门静脉系统、泌尿生殖系统静脉等）；3)人体自然腔道造影、定位穿刺造影和介入治疗（消化道、泌尿系、生殖系统等)。 2、主要性能指标：1)手术床与C型臂之间大范围空间移动、二维大角度旋转（以悬吊式首选）：能满足外周血管性介入和综合性介入、神经介入、心脏介入各类手术操作，方便实施危急重症抢救和介入全麻手术开展；2)外周血管性介入和综合性介入、神经介入手术的后处理系统：如具备类CT功能、三维成像和路图功能或导航功能、图像控制系统、像素位移功能等等；3)原装进口。 3、基本参数：1)高压发生器功率≥80KW；2)球管热容量≥3 MHU；3)平板DQE光子转化效率≥77%；4)平板规格尺寸≥30*38cm。 4、相关配套设备：高压注射器2台。
2 | 多导电生理仪 | 1 | 1、前置放大器:总通道数≥64个通道。 2、12个全体表信号通道。 3、2道有创血压监测通道。 4、2道ABL检测通道。 5、多道生理记录仪可升级成三维标测系统。
3 | 主动脉球囊反博泵 | 1 | 1、显示器：≥10吋触摸屏。 2、驱动方式：步进式马达。 3、反搏容量：０－５０毫升，可精确调整，调整精度０.５毫升。
4 | 动态心电图 | 25 | 1、标准12导联。 2、采用内置芯片存储。 3、散点图面积比率分层编辑功能：可通过设置面积比率的范围，对散点图进行进行分层查看显示。
5 | 超声骨密度检测仪 | 1 | 1、 能够测量儿童（0－20岁）及成年人（20-90岁）的骨密度，以及产妇的骨密度，尤其是3岁以下婴幼儿的骨密度。 2、 测量部位应包含桡骨远端1/3处或者脚踝。 3、 超声声速（SOS）测量精度CV<0.25%。
6 | 动态血压 | 10 | 1、记录器可查看全天的血压测量值、时间、电池电量、患者姓名、血压趋势图。 2、血压测量范围最大测量值不低于260mmHg。 3、脉搏测量范围最大测量值不低于220次。
7 | 动态心电图带呼吸监测 | 5 | 1、具备可变焦散点图、彩色编码散点图、三维散点图编辑技术；三维散点图具备xyz轴的散点图间期，并具备左、右、上、下旋转功能。 2、具备呼吸波监测。 3、散点图面积比率分层编辑功能：可通过设置面积比率的范围，对散点图进行进行分层查看显示。
8 | 数字化动态脑电图记录分析系统 | 2 | 1，16~32通道EEG,采样率：200点/秒。 2，输入阻抗：≥10MΩ,患者漏电流：< 10µA，噪声水平：≤5µ Vp-p。 3，共模抑制比：≥90dB,，放大倍数：10000倍，滤波常数：全数字自由设定。 4、回放速度：至少达到1~20倍。 5、50Hz干扰抑制比：≥30dB。 6、相关配套设备：便携式工作站一套。
9 | 彩色经颅多普勒仪 | 1 | 1、主要技术规格及系统参数： 1）频谱分辨率：128点、256点、512点、1024点。 2）脉冲波（PW）模式：1.0~8.0MHZ。
10 | 数字化多功能脑电图仪（含闪光刺激器和摄像机） | 1 | 1，16~32通道EEG,采样率：200点/秒。 2，输入阻抗：≥10MΩ,患者漏电流：< 10µA，噪声水平：≤5µ Vp-p。 3，共模抑制比：≥90dB,，放大倍数：10000倍，滤波常数：全数字自由设定。 4、回放速度：至少达到1~20倍。 5、50Hz干扰抑制比：≥30dB。 6、相关配套设备：工作站一套。
11 | 心电工作站 | 1 | 1、心电采样频率：每通道每秒不低于1000HZ。 2、心率测量范围：30bpm～300bpm，最大测量范围不得低于300bpm。 3、具备QT 离散度、频谱心电、高频心电、多小时心电、晚电位、向量心电、时间向量。 4、采集器具备蓝牙无线数据传输和USB接口传输。 5、具备预约、查询、统计、回收站、对比、快速心电图采集功能。 6、具备起搏脉冲显示能力。
12 | 血透机 | 32 | 1、全中文操作系统，具有显示和复位报警功能。 2、透析液流量：300-800ml/min,连续可调。 3、血泵流量：15-600ml/min可调。 4、漏血检测与报警：光学原理检测。 5、超滤泵误差＜1%。 6、双容量平衡腔超滤控制系统，腔体容量≤30ml。 7、配血压计。 8、可支持中央集中供液。 9、配有数字化信息网络接口。
13 | 血液透析滤过机 | 2 | 1、全中文操作系统。 2、透析液流量：0-1000ml/min,连续可调。 3、血泵流量：30-600ml/min，可调。 4、具有多个漏液传感器系统。 5、适用各种配方透析液，可用干粉筒。 6、配血压计。 7、可支持中央集中供液。 8、配有数字化信息网络接口。 9、具备固定及自有设定的钠曲线，实现个体化透析治疗。
14 | 水处理系统 | 1 | 供给≥100个机位使用。
15 | 中央集中供液机 | 1 | 供给≥100个机位使用。
16 | 数字化ERCP专用X线成像系统（中C） | 1 | 主要用途功能：在ERCP术中提供十二指肠镜的位置，术中监测胆总管结石在胆管位置。
17 | 高清内镜图像处理系统1 | 2 | 1、主要用途：电子胃肠镜检查，开展内镜下早癌诊断。 2、主要技术指标：具有窄带成像功能，可以对早期微小早癌病变进行有效诊断。 3、基本配置：高清内窥镜主机2套，共配十二指肠镜2条、放大肠镜2条、电子放大胃镜2条。
18 | 高清内镜图像处理系统2 | 2 | 1、主要用途：电子胃肠镜检查，开展内镜下早癌诊断。 2、主要技术指标：具有窄带成像功能，可以对早期微小早癌病变进行有效诊断。 3、基本配置：高清内窥镜主机2套，每套各配胃镜6条、肠镜3条。
19 | 高清内镜图像处理系统3 | 1 | 1、主要用途：开展内镜下早癌诊断，POEM,ESD，静脉曲张治疗，肠道支架放置等前沿内镜下的诊疗技术。 2、主要技术指标：具有窄带成像功能，可以对早期微小早癌病变进行有效诊断，主机光源一体化。 3、基本配置：高清内窥镜主机1套，胃镜8条、肠镜2条。
20 | 高清内镜图像处理系统4 | 1 | 1、主要用途：电子胃肠镜检查，消化道早癌筛查内镜下治疗（EMP,ESD,ERCP,消化道早癌内镜下粘剥离术，肠道支架置入）。 2、主要技术指标：HDTV高清信号输出，同时具备DVI数字1080P和模拟1080i输出；氙气灯功率大于280W，并具备应急备灯；兼容高清和常规胃肠镜、单气囊电子小肠镜、经鼻胃镜、超声内镜等；具有窄带成像功能，可以对早期微小早癌病变进行有效诊断。 3、基本配置：高清内窥镜主机1套，十二指肠镜1条，电子放大胃镜1条。
21 | 高清内镜图像处理系统5 | 1 | 1、主要用途：开展内镜下早癌诊疗工作，如EMR/ESD/POEM/ERCP等手术，开展消化道内镜下早癌内镜精准治疗。 2、主要技术指标：HDTV高清输出，同时具备DVI数字1080P和模拟1080i输出；兼容高清和常规胃肠镜、单气囊电子小肠镜、经鼻胃镜、超声内镜等；具有窄带成像功能，可以对早期微小早癌病变进行有效诊断。 3、基本配置：高清内窥镜主机1套，十二指肠镜1条，电子胃镜3条，电子肠镜2条。
22 | 超声内镜设备 | 1 | 1、主要用途：超声胃镜能够清楚地显示胃壁各层次，对于隆起性病灶的诊断具有重要价值；静脉瘤、间质瘤等在超声胃镜的图像上均有不同的特征可以鉴别，可以清楚地显示粘膜层病变，对于早期胃癌的发展阶段及恶性肿瘤的浸润层度可以进行判断。 2、主要技术指标：超声内镜主机一体化，同时兼容内镜用小探头、环扫超声电子内镜、凸振荡扫描超声电子内镜。 3、基本配置：超声内镜主机1套。
23 | 胆胰管直视电子镜系统 | 1
24 | 海博刀系统 | 1 | 1、设备主要用于肿瘤切除、ERCP、ESD、隧道手术等内镜手术的微创治疗。 2、具有PPS功率峰值系统、自动功率调节输出系统、智能电压和电弧调节系统，能根据术中组织的需要动态输出所需功率。 3、单极电切功率≤200W，电凝功能≤120W。电切方式≥4种：自动电切、无血电切、ENDO CUT I、ENDO CUT Q。电凝方式≥3种：柔和电凝、强力电凝、双极电凝。 4、具有内镜电切ENDO CUT I针形刀和ENDO Q圈套器的内镜专用模块。 5、具有氩等子凝固系统（俗称：氩气刀）：用于术中止血和组织的失活，氩气控制器与高频电分体式设计。 6、具有中性电极安全系统（NESSY），可消除“边缘热效应”，可自动持续检测中性电极与设备及病员连接是否正确、接触状态、接触面积、电流密度与电流平衡，在出现危险时可自动关闭功能输出并通过文字显示及声音信号报警。 7、具备水刀注射功能，高压螺旋水刀主机采用STEP技术进行精细水束注射、选择 性组织隆起，通过可控精细水束选择性穿透黏膜层，在黏膜下层积聚饱满水垫， 使黏膜层和黏膜下层充分隆起，不损伤黏膜下血管和固有肌层。
25 | 氩气刀工作站 | 1 | 1、设备主要用于消化道息肉切除和内镜下止血等消化内镜手术治疗。 2、具有器械自动识别功能，即插即用，并可屏幕显示相对应存储设置。 3、单极电切功率≤200W，电凝功能≤120W。电切方式≥4种：自动电切、无血电切、ENDO CUT I、ENDO CUT Q。电凝方式≥3种：柔和电凝、强力电凝、双极电凝。 4、具有内镜电切ENDO CUT I针形刀和ENDO Q圈套器的内镜专用模块。 5、具有氩气刀功能：用于术中止血和组织的失活，氩气刀与高频电刀分体式设计。 6、具有中性电极安全系统（NESSY），可消除“边缘热效应”，可自动持续检测中性电极与设备及病员连接是否正确、接触状态、接触面积、电流密度与电流平衡，在出现危险时可自动关闭功能输出并通过文字显示及声音信号报警。
26 | 全自动内镜清洗消毒机 | 6 | 1、具备全过程故障报警功能。 2、具备清洗、漂洗、消毒、自身消毒等功能。 3、具备侧漏、水过滤、干燥、数据打印等功能。
27 | 内镜清洗工作站 | 6 | 1、主要用途：清洗各种软式内镜。 2、功能要求：由清洗槽、漂洗槽、浸泡槽、末洗槽、干燥台、追溯系统等组成，台面采用前高后低倾斜式防泛水设计。